3d STRAŽIŠAR d.o.o.

Vnanje gorice, Pot k čuvajnici 6, PE: Podpeška cesta 174, 1351 Brezovica pri Lj.  /tel: 01 365 14 50/

fax: 01 363 40 22/ e mail: info@strazisar.si / www.strazisar.si

Instalacije za KaVo zobni stroj  - SUHO SESANJE

# RDEČE TISKANO JE NUJNO POTREBNO ZA NORMALNO DELOVANJE STROJA

# ČRNO TISKANO OPCIJA PO IZBIRI UPORABNIKA

TALNE INSTALACIJE ZA STROJ  Z VGRAJENIM AMALGAM SEPARATORJEM

zaporedne številke se ujemajo s številkami na načrtu za zobni stroj v merilu 1:1

- Odtok PVC cev 40-50 mm (upoštevati padec odtočnih cevi (min 1 cm/m))

- Sesalna cev PVC 40-50 mm povezuje stroj in točko, kjer je instaliran sesalni motor

(izogibati se kolenom 90stopinj, premer cevi za oddaljenost motorja do 10 m)

3.    Dovod zraka bakrena cev ali Aluplast  premera 10 mm (lahko tudi 12 mm)  oblečena v plastiko

(priključek na obeh koncih cevi navoj 1/2“ ali ventil 1/2“ - 3/8“)

4.     Dovod vode pocinkana cev ali Aluplast  ali PVC premera ½ cole navoj ali ventil 1/2“ - 3/8“

5.     Dovod elektrike za zobni stroj 3 x 1,5 mm2  230V  varovalka 10-16 A (počasna C)

6.     Električna povezava stroja s sesalnim motorjem 5 x 1,5 mm2

7.     Potencial ozemljitev 4mm2

8.     Linija za zvonec oz.  domofon (dodatno za stroj ESTETICA E50/E70/E80)

9.    Povezava stroja z računalnikom  zdravnik

- električna cev premera vsaj 50 mm  ali 3 x  cev  32 mm

- izogibati se kolenom 90stopinj

ŠT 10 !!!!!Točke kjer se vrtajo vijaki v tla za pritrditev stroja

KOMPRESOR, SESALNI MOTOR:

- Dovod elektrike za kompresor 3 x 1,5 mm 230 V

- Dovod elektrike za sesalno napravo 3 x 1,5 mm 230 V

- Povezava z zobnim strojem (glej točka 6. zgoraj)

- Izvod odvečnega zraka, ki je bil posesan (povezati v odzračevanje oz. izven objekta)

- Odtok PVC cev 40-50 mm (upoštevati padec 1cm/m)  priprava za mokro sesanje

DODATNE NAPELJAVE:

Določena oprema niso nujno potrebna v vsaki ordinaciji

- Povezava med računalnikom  zdravnik z računalnikom sestra in zobnim strojem elektro cev premera vsaj 32 mm

(predpriprava za kamero in komunikacijo z pacientom)

2.     Centralno električno stikalo s katerim izklopite zobni stroj in kompresor po delu

3.     Dovod elektrike za heliomat in silamat na sestrini strani pod pohištvom

4.     Dovod zraka in elektrike za QUATTROcare na sestrini strani pod pohištvom

5.     Dovod zraka za dodatni zračni puster pod pohištvom na zdravnikovi strani

6.     Električna napeljava za stropne luči pripeljati na pravilno točko na stropu

7.     DVD predvajalnik ali TV v čakalnici (informiranje ali zabava)

8.     Prezračevanje prostora, kjer je kompresor

9.     Če je kompresor ohišju za zvočno izolacijo naj ima vlečno odprtino vsaj 3 dm2 in enako tudi izpustno

10.   Ozvočenje z regulacijo jakosti  v ordinaciji in čakalnici

11.   Instalacije za termodezinfektor Miele Profesional

12.   Klima ali prezračevanje ordinacije

Opis instalacij v tem dokumentu vsebuje podatke, ki so nam znani ta trenutek.

S prihodom nove tehnologije in opreme se lahko spremenijo potrebne instalacije.

Za vsak projekt predlagamo uskladitev na mestu ordinacije z načrtom v merili 1:1 in merilu 1:20.

Vsaka izbrana naprava potrebuje vtičnico za napajanje.

Več informacij lahko dobite na tel.:01 365 14 50, info@strazisar.si  in  www.strazisar.si

Vabljeni ste tudi v naš razstavni salon kjer si lahko vse zgoraj opisano tudi ogledate.

Lep pozdrav Damijan Stražišar    041 608 948

3d STRAŽIŠAR d.o.o.

Vnanje gorice, Pot k čuvajnici 6, PE: Podpeška cesta 174, 1351 Brezovica pri Lj.  /tel: 01 365 14 50/

fax: 01 363 40 22/ e mail: info@strazisar.si / www.strazisar.si

Instalacije za KaVo zobni stroj  - MOKRO SESANJE

# RDEČE TISKANO JE NUJNO POTREBNO ZA NORMALNO DELOVANJE STROJA

# ČRNO TISKANO OPCIJA PO IZBIRI UPORABNIKA

TALNE INSTALACIJE ZA STROJ  Z  AMALGAM SEPARATORJEM  IZVEN STROJA

(amalgam separator je lahko instaliran na istem nivoju kot zobni stroj ali v kleti

(zagotoviti odtok, ki je nižje kot je instaliran sesalni motor)

Cev elektro za komandno elektroniko centralnega separatorja v ordinaciji – položiti cev vsaj 15 mm

2.    Sesalno odtočna  cev PVC 40-50 mm povezuje stroj in točko, kjer je instaliran sesalni motor z amalgam separatorjem  (izogibati se kolenom 90stopinj, izogibati se sifonom na instalaciji)

3.    Dovod zraka bakrena cev ali Aluplast premera 10 mm (lahko tudi 12mm)  oblečena v plastiko

(priključek na obeh koncih cevi navoj 1/2“ ali ventil 1/2“ - 3/8“)

4.     Dovod  vode pocinkana cev ali Aluplast  ali PVC premera ½ cole navoj ali ventil 1/2“ - 3/8“

5.     Dovod elektrike za zobni stroj 3 x 1,5 mm2  230V  varovalka 10-16 A (počasna C)

6.     Električna povezava stroja s sesalnim motorjem 5 x 1,5 mm2

7.     Potencial ozemljitev 4mm2

8.     Linija za zvonec oz.  domofon (dodatno za stroj ESTETICA E50/E70/E80)

9.    Povezava stroja z računalnikom  zdravnik

- električna cev premera vsaj 50 mm  ali 3 x  cev  32 mm

- izogibati se kolenom 90stopinj

ŠT 10 !!!!!Točke kjer se vrtajo vijaki v tla za pritrditev stroja

KOMPRESOR, SESALNI MOTOR:

1.    Dovod elektrike za kompresor 3 x 1,5 mm 230 V

2.    Dovod elektrike za sesalno napravo 3 x 1,5 mm 230 V

3.    Povezava z zobnim strojem (glej točka 6. zgoraj)

4.    Izvod odvečnega zraka, ki je bil posesan (povezati v odzračevanje oz. izven objekta)

5.    Odtok PVC cev 40-50 mm (upoštevati padec)

DODATNE NAPELJAVE:

Določena oprema niso nujno potrebna v vsaki ordinaciji

Povezava med računalnikom  zdravnik z računalnikom sestra in zobnim strojem elektro cev premera vsaj 32 mm

(predpriprava za kamero in komunikacijo z pacientom)

Centralno električno stikalo s katerim izklopite zobni stroj in kompresor po delu

Dovod elektrike za heliomat in silamat na sestrini strani pod pohištvom

Dovod zraka in elektrike za QUATTROcare na sestrini strani pod pohištvom

Dovod zraka za dodatni zračni puster pod pohištvom na zdravnikovi strani

Električna napeljava za stropne luči pripeljati na pravilno točko na stropu

DVD predvajalnik ali TV v čakalnici (informiranje ali zabava)

Prezračevanje prostora, kjer je kompresor

Če je kompresor ohišju za zvočno izolacijo naj ima vlečno odprtino vsaj 3 dm2 in enako tudi izpustno

Ozvočenje z regulacijo jakosti  v ordinaciji in čakalnici

Instalacije za termodezinfektor Miele Profesional

Klima ali prezračevanje ordinacije

Opis instalacij v tem dokumentu vsebuje podatke, ki so nam znani ta trenutek.

S prihodom nove tehnologije in opreme se lahko spremenijo potrebne instalacije.

Za vsak projekt predlagamo uskladitev na mestu ordinacije z načrtom v merili 1:1 in merilu 1:20.

Vsaka izbrana naprava potrebuje vtičnico za napajanje.

Več informacij lahko dobite na tel.:01 365 14 50, info@strazisar.si  in  www.strazisar.si

Vabljeni ste tudi v naš razstavni salon kjer si lahko vse zgoraj opisano tudi ogledate.

Lep pozdrav Damijan Stražišar    041 608 948